铜陵市人民医院全自动血培养仪采购需求

一、项目基本情况：

1.项目名称：铜陵市人民医院全自动血培养仪采购项目

2.项目编号：TLRYSBCG-20181229

3.采购内容： 全自动血培养仪      数量：1台

3.采购方式：院内招标

4.采购预算： 10万/台

5. 项目交付或实施时间：合同签订之日起15个工作日完成所有设备的安装调试。

- 供应商资格条件：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、投标人如是生产厂家，须具有医疗器械生产企业许可证和医疗器械经营企业许可证。如是经销商须提供医疗器械经营企业许可证；（医疗器械生产企业许可证中生产范围须包含所投产品、医疗器械经营企业许可证中经营范围须包含所投产品）

3、所投产品应具有医疗器械注册证；（含附表）

4、本项目不接受联合体投标；

三、技术需求：

（一）、  适用范围：

- 适用于临床实验室全自动瓶外非侵入性对血液及体液进行检测。

- 仪器及培养瓶获得了FDA及SFDA或国内CFDA的批准。

- 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、真菌和分枝杆菌。

（二）、 技术要求：

- 可检测临床血液及各个体液样本,可同时检测100份标本，可扩展到400份标本以上。

- 平均阳性检出时间小于10小时。24小时的阳性检出率>85%。假阳性小于0.5%，假阴性小于0.2%。

- 检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图像等相关报警信号提示。

- 每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手动校正，确保结果的准确性。具备匿名瓶功能，允许事后补录信息。具备误取报警功能，防止操作失误

- 仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时。

- 仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后再放入，保证至少3小时内所有数据不丢失，可继续检测。

- 每个培养箱配置独立的条形码扫描器，方便扫描操作。数据录入方式采用条码扫描。仪器内置电脑系统，全图形操作界面。对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测

（三）使用耗材: 培养瓶

- 有多种培养瓶可供选择，可配备培养瓶具备吸附抗生素的功能。

- 瓶内需负压，防止内部液体溅出，利于标本采集

- 瓶内采用高透光、高气密性、防压、防碎设计的玻璃瓶。培养瓶采用标准瓶口设置，无需额外装置即可匹配主流采血装置。

- 每批培养瓶都具有独立的ID识别码, 培养瓶在普通光照下稳定,可>6个月以上.

- 每批培养瓶附有一致性或质控文件.

（四）：硬件

- 仪器所需的环境温度:10-35℃,相对湿度:30%-85%.

- 工作电源:220V +/- 6%, 50HZ+/- 2%

- 标配UPS不间断电源,可保持1小时工作断电

- 数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析。

（五）售后及培训：由厂家专业工程师提供安装及培训，验收合格后，提供3年免费质保保障服务和长期技术支持。