除颤仪技术需求

基本配置：国际知名品牌、采用≥5.4英寸彩色TFT或LED显示屏，配置除颤、3/5导心电、起搏功能；

- 常规参数：

1.1交直流两用，200V-240V/50Hz，电源转换器内置于主机中；

1.2整机重量不高于7.0公斤，便于携带；

1.3附件包括：电池、除颤手柄、记录纸、心电导联线等；

2、 技术规格：

2.1 中文操作面板，多通道显示；

2.2心电（ECG）监护功能：3/5导同步诊断级心电图监护、自动分析报告；

2.3 除颤功能：

*2.3.1 除颤技术：波形及能量符合国际指南标准；即首次除颤低能量双相波的除颤技术；

2.3.2 充电时间：充电至200焦耳时，充电时间≼6秒；

2.3.3 屏幕上能够显示：选择的能量的范围；

2.3.4 同步除颤：屏幕显示同步信息，屏幕及打印报告均有放电位置标记；

2.3.5 除颤电极：纳米技术永久性多功能电极或一次性多功能除颤起搏电极；

2.3.6 最大除颤能量：≥200焦耳；

2.4 配置一块充电电池，需能够耐受较强坠落冲击，不会出现燃烧和爆炸等风险；

2.4.1 使用新充足的电池时，手柄最高能量充电时间≼8 秒钟；

2.4.2 每块充足电的电池，能连续监护时间≽8小时、或以最高能量放电除颤次数≽50次；

2.5 打印输出：内置打印机纸、输出标准报告格式；

- 导电胶：配备原厂生产的专用除颤导电胶，以取得最佳除颤效果；

- 抗震性强：配备原厂生产的专用防震背包，可装备用电池、监护附件，要求背包外观简捷、耐摩、可清洗；

- 防水性强；

- 能存储和传输病人参数实时波形和数据，并能够提供回放分析软件用于事后总结和分析；

- 具有SFDA和CE或FDA认证；

8、设备免费保修三年，终身维修，有专业工程师负责产品的售后服务，提供维修备用机，保修期外所更换配件提供一年质保。