无创呼吸机机技术需求

1、通气模式要求: 自主呼吸模式S；时间控制模式T；自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续道正压通气CPAP；压力控制模式PC。

2、IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

3、呼吸频率:  0-40次/分

4、吸气时间:  0.5-3.0秒

5、吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

6、具备压力延迟上升功能0-45分可调

7、一体化加温湿化器，防水流倒灌干盒子技术

8、全自动吸气触发与呼气方式切换，漏气补偿60L/min

9、监测参数要求：吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，可选配SpO2监测

10、报警功能要求:窒息时间报警，分钟通气量报警，呼气潮气量报警，呼吸频率报警，病人管路脱落报警

11、彩色液晶屏幕，全中文操作菜单，临床软件可兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)，阻塞性事件(OA)，开放性呼吸事件(CA)，低通气(H)，周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA，大量漏气(LL)，鼾声 (S)

- 适用于体重>10kg的儿童/成人，标配移动支架

- 在安徽有专门的售后服务工程师，整机保修三年，保修期内免费维护。