24小时动态血糖监测仪采购需求

一、设备技术参数：

1.血糖监测范围：1.7mmol/L─40mmol/L；

2.传感器有效使用寿命：大于72小时；

3.传感器电极直径：0.25mm；

4.传感器电极长度：4mm；

5.每天参比血糖数：1个；

6.电极数量：3电极；

7.数据传输方式：无线传输；

8.实时显示患者血糖数据；

9.血糖信息采集频率：每10秒钟采集一次；

10.血糖数据记录频率：每3分钟记录一个；

11.每24小时记录血糖值数量：480个

12.72小时记录血糖值数量：1440个

13.高低血糖报警：报警数值可自行设定

14.血糖发射器电池连续使用寿命：大于365天；

15.血糖接收器电池连续使用寿命：大于30天

16.葡萄糖响应速度：小于20秒；

17.系统可以存储数据，以便对其进行分析来跟踪模式；

18.血糖数据可以下载到计算机软件上，用于对历史血糖值进行分析。

二、配套耗材： 动态血糖仪配套一次性血糖传感器

三、售后及服务：设备保修≥三年，维修期间无偿提供备用机使用