生物刺激反馈仪采购需求

一、设备技术参数：

- *对侧控制型功能电刺激-CCFES，即可通过患者健侧的运动控制、驱动患侧的运动；

- 神经肌肉电刺激，内置疗程化的神经肌肉电刺激治疗方案；

- 肌电触发电刺激， 内置疗程化的肌电触发电刺激治疗方案；

- *多媒体生物反馈训练，可进行视觉和听觉的生物反馈训练，包括肌肉放松训练、肌力增强训练、肌力维持性训练等；

- 主机为Windows操作系统，内置嵌入式软件，中文显示；

- 内置多种方案，包括偏瘫方案、脑瘫方案、早期康复方案、解痉挛方案；

- *内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作；

- 旋纽式电流强度调节器，更方便快捷；

- *电刺激波形：不对称方波，减弱电化学反应，无疼痛感；

- *物理通道数：4通道；

- *AD采样率：≥4096Hz；

- AD采样位：16位；

- 刺激强度：0mA～100mA；

- 刺激频率：2Hz～100Hz；

- 脉冲宽度：50μs～400μs；

- 最高分辨率：小于0.2μV（r.m.s）；

- 输入噪声：小于1μV（r.m.s）；

- 共模抑制比：大于100dB；

- 上升/下降时间：0s～10s；

- 设备供电：两种方式，通过电源适配器6V供给设备，可充电内置锂电池供电。

二、售后及服务：

设备整体保修三年，质保期内定期维护。