一拖八中央监护系统技术要求

一．中央监护系统技术要求（数量：1台）

1. 配置要求

1.1国际知名品牌

2. 服务器主机

2.1 采用HP或联想品牌服务器

2.2 存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频≥3G Hz

3. 显示系统

3.1 双屏显示，采用品牌彩色TFT显示器，≥19英寸，分辨率≥1280×1024

3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数

3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形

3.4 具备夜间模式及隐私模式，由中央站统一控制

3.5 显示信息可具备分组模式，可根据医院医护分组管理模式调节

4. 网络功能

★4.1 可联网床位数≥ 64张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式

4.2 网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪

4.3 可在中央站上查看患者床旁麻醉机、呼吸机等设备信息，并可查看接入设备报警信息，支持接入床旁设备监测信息的存储

5. 软件功能

5.1 全息波形回顾：具有≥240小时的全息波形回顾

5.2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾

5.3 具有所有监测参数报警功能

6. 远程信息查看功能

6.1 多个中央站可以互相访问，提供远程决策和医疗协助，患者数据可以在中央站之间相互转移，数据不丢失，保证监护数据连续性

6.2 可升级移动设备，医护人员可以在任何区域通过远程移动终端随时查看患者实时监测数据

- 多参数监护仪技术要求（数量：3台）

1. 品牌及认证要求

★1.1投标产品生产厂商为国际知名品牌，并在省内设立分公司或办事机构，拥有厂家售后服务工程师（提供名单及联系方式）提供完善的售后服务。投标产品品质出众，通过CE认证、FDA认证，三类注册

1.2 投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者

- 监护仪屏幕及整机结构

2.1 采用彩色LED显示屏，显示屏≥8英寸，分辨率800×600，支持同屏8通道波形显示，可选配触摸屏

2.2  具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

★ 2.3 采用了国际领先的ASIC芯片技术（用于心电和呼吸监测），整机功耗更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥2小时

2.4 整机结构紧凑，主机重量≤4.5Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动。工作状态下可承受0.75米六面跌落，符合欧盟救护车标准

- 监测参数

★3.1 插件式监护仪，标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，双有创血压，多通道有创压波形叠加分析功能,并且具备PPV测量功能、有创心排量、呼末CO2

★3.2  心电支持3导、5导心电，可升级12导心电监测。具备ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；支持房颤分析；支持实时连续心律失常分析及支持ST模板，通过图形化的方式动态实时观察ST段变化，心律失常分析种类不少于20种

3.3  具备心电同步多导分析技术，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心电状况（提供证明文件）

3.4 支持房颤分析（提供证明文件）

3.5 血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况；

3.6 无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量

4. 系统功能

4.1 支持中、英文字符输入

4.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置

4.3 具备它床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音）

4.4 具备五种常用临床科室模式，每个科室模式下支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，用户可自定义相关配置，并支持U盘在同型号监护仪之间导入、导出配置

4.5 支持内置式三通道记录仪

4.6 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接,

4.7 具备掉电存储功能，具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 常规监护仪技术要求（数量：5台）

1.品牌及认证要求：

★1.1投标产品为国际知名品牌，品质出众，通过CE、FDA、国家三类注册,可用于监护成人、小儿、新生儿患者；省内设有厂家分公司，拥有厂家售后人员，提供证明文件

2.监护仪屏幕及整机结构

2.1 采用彩色LED显示屏，显示屏≥8英寸，分辨率800×600，支持8通道波形显示，可选配触摸屏

2.2 具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

★2.3 采用了国际领先的ASIC芯片技术，整机功耗更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥4小时

2.4 整机结构紧凑，主机重量≤3.2Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动

3.监测参数

3.1 投标产品具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温监测参数

★3.2 具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率（提供证明文件）；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析,心律失常分析种类不少于23种

3.3 血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数）

3.4 无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量

4．系统功能

4.1 支持中、英文字符输入

4.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置

4.3 具备床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音）

4.4具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

4.5 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接

四、质保期≥3 年，质保期内厂家按产品说明书要求免费定期维护