呼吸机招标参数

★1. 基本要求

1.1 国际知名品牌

1.2 临床适用范围:儿童——成人

★1.3 供气方式:内置涡轮机，无需另配外置空压机

2. 模式及呼吸方式

2.1  容量控制：VCV

2.2  压力支持通气：PSV

2.3  同步间歇指令通气：SIMV

2.4  持续气道正压：CPAP

2.5  无创通气：NIV

2.6  特殊模式（标配一种）：BIPAP或ASV

2.7  未来可升级, Autoflow(非PRVC)或NAVA或PAV+或INTELLiVENT-ASV

2.8  高级通气模式（未来可升级）：APRV

3. 参数设置

3.1  潮气量：50-2000ml（容控模式）

★3.2  最大（持续）吸气流量≥240L/min

3.3  流速加速 ：5 -200 mbar/s

3.4  吸气时间： 0.2-8s

3.5  呼吸频率：2—70次/min

3.6  PEEP：0—48cmH2O

3.7  吸气压力：1—95cmH2O

3.8  触发方式：流速触发

3.9  压力支持：0—45cmH2O

3.10  压力上升时间：可调

3.11  呼气触发灵敏度：可调

★3.12  吸呼比(自主控制模式下，非Duopap和Spap 模式下)：1:150 - 150:1

3.13  呼气末CO2：可升级ETCO2监测

3.14  智能程序吸痰：吸痰2分钟，吸痰前后均能智能纯氧3分钟

3.15  浅快呼吸指数RSB：0-9999min/L

3.16,   泄露补偿：有创通气最高 10L/min 、NIV容量模式最高 25 L/min

4. 监测功能

4.1  屏幕要求：中文菜单显示，能显示压力-时间曲线、流速-时间曲线、容量-时间曲线和压力容量环，流量容量环，流量压力环；

4.2  通气参数监测, 输送氧气浓度、吸气末端压力、呼气末端压力、平台压力、平均气道压力、峰值压力、呼出每分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、呼吸比

5．报警功能

5.1  报警要求：分级报警，提示报警信息，报警事件记录，气道压力高、低报警，呼出潮气量过高、过低报警，呼吸频率过高报警分钟通气量高、低报警，窒息报警，吸入氧浓度高、低报警，管道脱落，泄露报警和机械故障报警

6．主要配置要求

6.1  液晶显示屏：

6.2  台车：原装配套台车一部

6.3  湿化器：配费雪派克原装成人/儿童湿化水罐（根据医院使用的不同科室自定）

6.4  流量传感器：外置式非压差式流量传感器（每台机器配5个流量传感器），无需拆卸呼出阀后才能拆卸流量传感器

6.5 雾化：内置一体化雾化功能

6.6  后备电池：工作时间≥40分钟

7.售后及服务：质保期≥3 年，质保期内厂家按产品说明书要求免费定期维护