一氧化氮呼气分析仪项目需求

产品适用于患者呼出气体的NO检测

1采样方式：

1.1仪器在线直接采样（需一气呵成，适合4岁以上患者）；

1.2采样器离线采集到气袋（可多次呼气，适合在线测试困难者与病房）；

1.3潮气采集到气袋（可自由呼气，适合4岁以下及重症患者）；

1.4鼻呼在线直接测试；（多种采样方式适合任何受试者）

1.5采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；

1.6呼气压力：>5cm水柱；

1.7呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选；

* 1.8呼气流速：50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选，可分段测试支气管与肺泡NO浓度；

* 1.9参考呼气采样体积：30 毫升；

1.10质量控制：仪器自动监控并提示测试状态，包括吸气、呼气流速、压力与时间，确保采样的准确性与重复性；

2.设备性能指标:

2.1  测试范围：0ppb－3000ppb；

2.2  分析时间 ≤ 1 - 2 分钟；

2.3  检测下限 ：3 ppb；

2.4  准确性（与标准配气的比较）： 当测定值＜50ppb 时，误差＜±3ppb；

当测定值≥50ppb 时,  误差＜±10%；

2.5  重复性：相对偏差CV应在10％内；

2.6  线性 〉0.96 （0-3000ppb 范围内测量值与标准配气浓度的关联系数）；

2.7  稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率小于±10％ ；

* 2.8需要可选配CO检测

* 2.9质量控制：（1）仪器可通过标准气、自标定与呼出气三种检验校准方式定期检验校准；

（2）仪器自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性；

3.设备检测应用范围：

3.1  大气道与小气道炎症；

3.2  上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症；

3.3  支气管哮喘；

3.4  慢性咳嗽；

3.5  慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症；

3.6  原发性纤毛运动障碍；

3.7  社区支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研究。

4.技术标准： 符合 2005 年欧美 ATS/ERS 呼出气一氧化氮测定技术标准指南；

符合 2007 年美国 FDA 呼出气一氧化氮测定产品注册指南；

5. 质量认证 ：ISO13485 质量体系认证；中国二类医疗器械产品注册。

6. 设备配套检测用一氧化氮检测器技术规格及要求

*6.1有单独的一氧化氮检测器注册证。

6.2技术参数：

6.2.1检测浓度范围：0 ppb- 3000 ppb

6.2.2检测下限：3 ppb

6.2.3检测准确性：浓度< 50 ppb, 误差＜±3ppb；

浓度≥50ppb, 误差 ＜±10％

6.2.4检测重复性：相对偏差CV≤10%。

6.2.5测量稳定性：即长时间的重复性，相对偏差CV在10%内。

6.3 储存条件：

6.3.1温度-40℃～+55℃；相对湿度不大于93%；大气压要求：700hPa～1060hPa

6.3.2贮存条件要求：仪器贮存时，必须带外包装，且应贮存在无腐蚀性气体、通风良好的室内。注意防雨、防潮、防尘、防压。

6.3.3 存储寿命从出厂日期起不超过24个月。

6.4 工作条件：

6.4.1环境温度：5℃～35℃。

6.4.2相对湿度范围：不大于80% 。

6.4.3大气压力范围：700hPa～1060hPa。

6.5 参考使用寿命：300次检测

7. 设备及配套耗材分项报价

8. 设备质保期不少于3年，质保期内按厂家产品说明书要求定期免费维护及保养