无线镇痛泵系统技术需求

一、基本要求

1、适用于临床病人自控镇痛信息化、规范化管理。

★2、提供的产品与注册证信息一致，符合国家食品药品监督管理局《医疗器械分类目录》、《医疗器械分类规则》，镇痛泵为三类医疗器械产品，其监控管理系统必须为三类注册产品。

3.具备与医院信息系统集成功能，要求提供与同HIS、手术临床麻醉系统集成的技术方式说明等相关证明材料，以佐证系统的兼容性。

4、星号参数应提供说明书或产品技术要求作为相应参数的佐证。

5、具有独立知识产权

二、结构和组成：

1、无线镇痛泵系统由无线镇痛泵和无线镇痛管理系统组成

2、无线镇痛泵由无线输注装置和一次性专用储液药盒组成

三、技术要求：

1、自组网络，采用计算机和通信技术，全程自动采集、实时监控镇痛终端运行、报警、病人按压自控键信息等，保证数据传输稳定及信息安全，自动生成病人自控镇痛记录单等相关医疗文书

2、通过国家食品药品监督管理局指定机构“电磁兼容检测”，抗干扰能力强，患者使用心脏起博器、助听器等都可以使用设备，在使用手机的场合也可以使用设备，互不干扰。

四、主要技术参数

1.通讯技术参数

1.1无线传输输注技术：具有低功耗，抗干扰性能强等特点

1.2无线通讯功能：无线联网通讯功能，能将镇痛泵开关机及设定的参数和运行、报警情况传输至监测台，实现对镇痛泵运行情况的管理。

1.3数据传输准确率：数据传输准确率≥99.9%，提供佐证材料

- 系统功能模块技术参数

2.1镇痛管理系统

2.1.1监测台：显示屏为液晶显示器，显示器≥19寸

2.1.2归类显示功能：监测台对镇痛泵发送信息给予即时归类显示，如患者信息、输液参数、状态显示、电池电量显示、输液进度条等方便查看

2.1.3详细信息功能：记录当前对应患者使用镇痛泵的明细记录

2.1.4实时/历史查询功能：可查询实时/历史患者使用信息，医护人员可根据住院号、病人姓名、泵号等特征信息进行数据记录查询

★2.1.5报警功能：监测台对镇痛泵上传的报警信息能实时显示并有醒目标志，并伴随报警提示音，具有镇痛不足报警提示。

2.1.6使用列表：能快速检索当前患者信息

2.1.7统计报表及打印功能：患者镇痛信息自动录入格式报表形成《病人自控镇痛（PCA）记录单》，并且可以通过打印机打印出来

2.1.8信息维护功能：医护人员将常用信息的编辑加入到维护单中，无需重复输入

2.1.9内容分类选择：勾选显示详细信息按钮来控制详细信息的内容是否在记录单中进行显示

2.1.10设备维护：安装后录入所有已安装通讯设备的信息，实现自动周期巡检和手动巡检功能，确保设备正常运行

2.1.11随访评价：对患者的镇痛情况进行评价记录

2.2质控管理系统模块

无线镇痛质量控制系统模块，可以自动对PCA走势、评价、自控、报警等数据进行汇总分析等

3.镇痛泵技术参数

★3.1输注精度：输注精度误差≤±5%，必须提供说明书材料

★3.2镇痛泵具有无线发射传输功能：镇痛泵内置无线传输模块，不借助于其它设备传输

★3.3输注给药方式：脉冲给药;持续给药；自控给药；脉冲给药+自控给药；首次量+脉冲给药+自控给药；

3.4可用于镇痛方式：静脉镇痛，硬膜外镇痛

3.5住院号：医院对住院病人的编号，可由医护人员设定

3.6病区床号：住院病人所在位置的编号，可由医护人员设定

3.7总量：总量 0ml-300ml；医护人员根据药盒内实际药液量所设定的值

3.8首次量功能：0~30ml;开机运行后一次性输注到患者体内的药液的量，以(ml)为单位，可由医护人员设定

3.9单次量功能：0~9.9ml;运行过程中患者自控按压自控键后所输注的药液的量，以(ml)为单位，可由医护人员设定

3.10 脉冲量功能: 0~9.9ml;自动脉冲给药剂量，以(ml/h)为单位，由医护人员设定

3.11锁定时间功能：0~999min;一次按压自控键输注单次量完成后，再次按压自控键发生作用的最短时间，以(min)为单位，可由医护人员设定

3.12 自动间隔时间: 30~999min;两次自动脉冲给药的间隔时间，由医护人员设定

3.13极限量功能：1~100ml/h;一小时内允许的最大输注量，以(ml/h)为单位，可医护人员设定

3.14已输入量：针对当前住院号的累计输注量，不包括排气功能作用下排出的液量

3.15 历史信息查看；当前住院号下的镇痛泵使用信息

3.16自动键盘锁功能：正常运行一定时间后自动上锁，除病人自控镇痛操作和键盘锁解锁操作外，其余按键操作全部无效，医护人员解除后可操作

3.17密码锁功能：正常运行一定时间后自动上锁，除病人自控镇痛操作和键盘锁解锁操作外，其余按键操作全部无效，医护人员解除后可操作

3.18自动排气功能：用于排除输液管路中的气体

3.19 参数调节功能：可由医护人员跟据临床需要设定

3.20 报警提示方式：可进行声光文字报警提示

★3.21 延长管具有单向阀结构：防止血液回流

3.22 堵塞自检功能： 管路通畅自动恢复运行

五、售后及服务：

供应商需承诺一次性药盒供应期限内免费提供无线镇痛泵及管理系统的售后服务，厂家工程师定期按产品说明书要求免费维护。