电动骨组织手术设备技术需求

- 主机：

  - 设备便携，带液晶显示屏，支持脊柱的开放、后路和侧路微创手术；

  - 设备功能：主机及配套动力磨头可以高效安全地磨削和切割骨组织，用以脊柱内镜下骨组织手术处理

  - 具有微电脑控制系统，噪音低，工作稳定，手柄、脚踏具有连接诊断功能

  - 可设置最高转速，脚踏操控开关，实现无级变速，具有故障自诊断功能

- 动力手柄：

2.1支持脊柱UBE微创手术、MED手术，开放式手术，尤其适用于UBE 手术椎管内操作。

2.2动力手柄与线缆可高温高压灭菌；

2.3最高转速≥50000 r/min，支持无级变速，连续工作时温升低，振动小，噪音低。

- 脚踏：

3.1 脚踏采用防水设计，防水等级≥ IPX8防水等级

3.2 脚踏支持无级变速，脚踏线长≥2米

- 配套耗材：一次性磨头， 有多种规格可供临床选择，有安徽省医保收费代码。

4.1 具有2-4mm西瓜头和金刚砂磨头；

4.2 具有直径为2.0mm、3.0mm、4.0mm的切削刃和金刚砂的一体式磨钻头，转速≥50000r/min；

4.3磨钻连杆弯曲一体设计，杆内采用注水设计，杆径≤5mm，工作转速≥50000 r/min；

4.4 具备一体化带保护鞘的金刚砂磨钻头，工作转速≥50000r/min，刀头前端有折弯设计；

4.5具备一体式往复柱形磨钻头，能往复式安全磨削，转速≥50000r/min。

4.6具备一体式往复楔形、扁平形魔钻头，能往复式安全磨削，磨头一边有刃，一边平滑无刃，转速≥50000r/min。

4.7 具备动力骨刀功能，内注水设计，磨头齿部长度≥5mm，磨头前后往复运动磨削，转速≥50000r/min；

- 配置：

- 5.1电动骨组织手术设备主机1台

- 5.2磨钻动力手柄 1套

- 5.3安全脚踏1套

- 售后及服务：

- 6.1全套设备整机质保期≥3年，质保期内由原厂工程师按照产品说明书要求提供免费维修保养

- 6.2 质保期内如需外修，需提供免费备用主机及手柄